GSM-C289---金相测量显微镜

本产品结合传统光学与最新数位科技，具有强大的软件功能，可将以往用肉眼在传统显微镜下所观察到的影像将其数位化，并将其储存入电脑中作各式量测、绘图再可将所得之资料储存于电脑中，以便日后存档或电子邮件的发送。适用于工程开发、绘图、品质检测等用途针对工矿、科研、教学等单位作常规金相观察，特别适用于细小颗粒、粉末试样观察和大批金相检查和大面积硅片检测。

技术参数表

WxDxH 200x350x650mm 最小讀數 0.0001mm 标准镜头配置 可选镜头配置 目镜 10X 16X 10X 16X 20X 物镜 2.5X 4X 10X 40X 2.5X 4X 10X 40X 20X 60X

- 测量系统：对线、圆、弧、角度等进行测量与标注

- 绘图系统：画线、圆、弧及线段之垂直线、水平。

- 亦可修改图形，并将图形输入到AutoCAD

- 图形输入到AutoCAD中，可将当前影像拍下以JPEG格式储存

- 自动寻边，自动捕捉

- XY可移动平台：可转动X、Y轴向，前后左右移动桌面，避免用手移动工件
造成检测误差

- 辅助对焦：使画面达到最佳清晰度

1：各硬件部件

| 支架 | 落射光照明器 | 三筒双目镜座 | 消色彩物镜 | 目镜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 载物台 | 载物玻璃板 | 滤光镜（偏光镜）座 | 调光旋钮 | 孔径光拦拨杆 |
| 视场光拦拨杆 | 视场光拦调中螺钉 | 灯座固定螺钉 | 紧固螺钉 | 粗调焦手轮 |
| 微调焦手轮 | 溴钨灯泡 | 集光镜（一） | 集光镜（二） | 透反射镜 |
| 辅助物镜（一） | 辅助物镜（二） | 转像分光棱镜 |  |  |

2：金相显微镜工作原理

溴钨灯泡→集光镜（一）→偏光镜（滤光镜）→集光镜（二）→透反射镜→辅助物镜（一）→被检物品→物镜→辅助物镜（一）→透反射镜→辅助物镜（二）→

转像分光棱镜

3：部分硬件说明

A：落射光照明器：该硬件内有溴钨灯泡、集光镜等，外连接仪器电源，其中溴钨灯泡的规格为6V、20W配置，仪器电源输入电压为220V或者110V，注意仪器必须要与使用者当地的电压相符，在仪器底座电源线电路板上有一只标有110V、220V的电压转换开光可调节转换，供电插座应有接地线。

B：集光镜（一）、集光镜（二）：具有光线聚集作用，把溴钨灯泡向四周发散的光线聚集起来。

C偏光镜：可以控制、调节光源，如只允许某个方向的光线进来，并阻挡其他方向的光线调节图象的质量。

D滤光镜：可以改变光线的颜色、添加光线的颜色等，有助于区分某些被检测的物品表面的层次感等作用。

E：孔径光栏拨杆：可改变孔径光栏大小，可以调节物镜分辨率和调节图象衬度，孔径光栏通常取小点为宜。

F：视场光栏拨杆：关小视场光栏可减少镜筒的杂光干扰，提高图象的衬度，在通过目镜用人眼视觉做检测时感觉最明显。

G：转像分光棱镜：光线通过转像棱镜时将分成两束光，一束光垂直向上用于摄影或CCD摄影，另一束光与水平方向倾斜30度射出，用于人眼观测。

4：硬件操作要领及步骤：

A：检查底座后面的额定输入电压

B：确认额定输入电压与市电电压是否一致如不一致并调整之

C：连接上仪器的电源

D：打开仪器底座上的电源旋转钮并调节亮度

E：将孔径光栏和视场光栏调节至最大

F：拧下一物镜用于调节灯泡中心

G：上下移动灯室后盖的滚花螺钉观察物镜口射出的光源是否居中并固定之

H：拧进或者拧出灯室右边的滚花螺钉使其局中并固定之

I：装上拧下的物镜

J：在载物工作台上放置所需要检测的物品并按下关闭CCD目镜按钮

K：拉动目镜筒左右盖板调节瞳距大小使视场中双眼观察的图象重合

L：记下目镜镜筒上面的横向指示标尺所指的值（即自己的瞳距值）

M：转动右目镜的视度调节环使刻线对准自己的瞳距值

N：用右眼在又目镜上观察，使用粗调焦手轮调节至图象清晰

O：用左眼在左目镜上观察用微调焦手轮调节使图象进一步清晰

P：开启CCD目镜按钮观察显示器上的图象是否清晰（因为CCD目镜的放大倍数和人眼目镜的放大倍数不一致可能会不清晰所以需要再调节）

Q：调节孔径光栏和视场光栏使图象处于最佳观察效果

R：调节光源强度旋转钮使图象处于最佳观察效果

S：调试结束

二：软件操作说明：

本仪器有两个软件操作界面

A：Compartor2主要用于对比功能：在此软件中可以实现图片和实物的对比功能，对比模式下一般不允许做测量工作，在界面左下角窗口中，有文件的盘符号路径选择，可以通过该窗凋入所需要的图片进行对比，当鼠标移到界面上方的左右图片时可以改变图片窗口的大小更好的实现对比功能。

B：Vcad1主要用于测量功能：在此软件中的所有操作和ECON IV和TOMMY II一致。

三：维护保养和注意事项

1：仪器必须放置在干燥、阴凉、通风透气的环境中，注意避免受潮、受热，室温在0—40度，最大相对湿度85%

2：经常注意零件的清洁，目镜有灰尘可以用吹风球吹掉

3：仪器使用完毕，用防尘盖盖好，仪器长期不使用时请将物镜、目镜放入防潮缸中，观察镜座目镜筒上盖上防尘罩

4：绝对拒绝强烈震动和硬性操作

5：不要用手触摸零件表面，否则成像模糊

6：照明期间，溴钨灯泡很烫、防止灼伤

7：更换溴钨灯泡时应在其充分冷却后进行，不要用手接触，应戴上手套或者保护罩

8：避免仪器在日光直射下或者在房间灯光之下，否则会影响成像质量

9：避免仪器放在粉尘环境中